## 1、胸外科器械
胸外科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 组织剪 |  | 双关节 直剪 头宽3mm 总长度320mm（有弯头可选） | 3 | 把
2 | 海绵钳 |  | 双关节 弧弯高15mm 微小蛇头3mm 有锁扣 长360mm 可过血管 | 2 | 把
3 | 海绵钳 |  | 双关节 卵圆型头宽12mm 有锁扣 长360mm 有齿无损 可夹持肺叶 | 2 | 把
4 | 海绵钳 |  | 双关节 杆径5*6mm 总长360mm 卵圆钳 水滴型头 | 2 | 把
5 | 止血钳 |  | 双关节型 杆径5*6mm 类直角型 角弯120º | 2 | 把
6 | 止血钳 |  | 双关节 弧弯高10mm 常规头径 有锁扣 杆径5*6mm 长360mm | 4 | 把
7 | 止血钳 |  | 双关节 弧弯高15mm 常规头径 有锁扣 杆径5*6mm 长360mm | 2 | 把
8 | 止血钳 |  | 双关节 弧弯高20mm 常规头径 有锁扣 杆径5*6mm 长360mm | 6 | 把
9 | 止血钳 |  | 双关节 弧弯高25mm 常规头径 有锁扣 杆径5*6mm 长360mm | 4 | 把
10 | 持针钳 |  | 双关节型 弯头 钨合金镶嵌头部 杆径5*6mm 长360mm | 1 | 把
11 | 拉钩 |  | U型头 弹片式 带刻度 杆径4mm 总长360mm | 8 | 把
12 | 吸引管 |  | 手柄式 尾部可旋转 一折弯 头部五孔磨砂头 总长400mm | 10 | 把
13 | 器械盒 |  | 胸外科器械专用450mm*200mm*100mm | 2 | 个
14 | 消毒盒 |  | 套包5把双关节不同规格 | 1 | 套
15 | 高频手术和电凝设备及附件（电勾） |  | 5*420mm | 8 | 把
保修≥24个月

## 2、胸外科镜头
胸外科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 腹腔内窥镜 |  | 供胸腹腔镜手术提供成像，兼容手术室STORZ内窥镜摄像系统；最大插入部外径5.5mm，工作长度500mm；超广角，视场角≥80°；可高温高压消毒；工作距离为10mm时，内窥镜分辨率≥9.36lp/mm（需提供原厂说明资料及检测报告）；有效景深范围：3-100mm（需提供原厂说明资料）。 | 1 | 根
保修≥36个月

## 3、脊柱科器械
脊柱科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 脊柱内窥镜手术器械 | 内窥镜内使用直形篮钳 | 长度330mm～340mm，直径<2.8mm | 2 | 把
2 | 脊柱内窥镜手术器械 | 内窥镜内使用角度髓核钳 | 长度330mm～340mm，直径<2.8mm，头端向上弯（40º~50º） | 2 | 把

## 4、减重手术器械
手术室手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 腹腔镜手术器械 |  | 推杆式Φ5×420mm | 2 | 个
2 | 腹腔镜手术器械 |  | Ф5×420mm 胃抓钳（单动加长） | 2 | 个
3 | 腹腔镜手术器械 |  | Ф5×420mm胃抓钳（双动翘头） | 2 | 个
4 | 腹腔镜手术器械 |  | Φ10×420mm大型直角分离钳（网纹短头） | 2 | 个
5 | 腹腔镜手术器械 |  | Φ5×420mm弯剪刀 | 2 | 个
6 | 腹腔镜手术器械 |  | Φ3×420mm（弯头） | 2 | 个

## 5、耳鼻喉科镜头
耳鼻喉科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 鼻窦内窥镜及附件 |  | 供耳内镜、鼻内镜手术提供成像，兼容手术室STORZ内窥镜摄像系统；最大插入部外径4mm，工作长度180mm；视向角：45°，另有0°、30°、70°、90°、120°镜子型号供选；视场角：超广角，视场角≥80°；可高温高压消毒；工作距离为10mm时，内窥镜分辨率≥9.36lp/mm（需提供原厂说明资料及检测报告）；有效景深范围：3-100mm（需提供原厂说明资料）。 | 2 | 根

## 6、耳鼻喉科器械
耳鼻喉科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 高压手柄 |  | 齿轮结构，扣动齿轮一次释放出0.5ml | 1 | 把
2 | 注射器持器管 |  | 可安装10ml的无菌针管 | 1 | 把
3 | 注射针 |  | LEUR-lock接口，带角度，头端外径 1.3 mm，内径 0.7 mm，工作长度 19 cm，3支； | 3 | 把
4 | 注射套管 |  | 弯曲，LEUR-lock接口，尖端外径 0.6mm，适用于胶原蛋白注射，与高压注射器配套使用，3支 | 3 | 把
5 | 注射套管 |  | 针头短，LEUR-lock接口，尖端外径 1.0mm，内径0.7mm，工作长度 18cm，3支； | 3 | 把
6 | 注射套管 |  | LEUR-lock接口，头端外径 1.3 mm，内径 0.7 mm，工作长度 23 cm，3支 | 3 | 把
供喉镜手术中声带自体脂肪填充；

## 7、关节外科康美手柄脚踏
关节外科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 刨削系统 | ERGO刨削手持件（双键式） | 耐高温高压消毒；双按钮设计，在手柄上直接调节速度、运转模式及开关，无须在主机上调；单向转速：500-12,000rpm；扭力: 35 in-oz；正反转速度：500-4,000cpm，单转模式或多转模式(1至10转)；可兼容康美林弗泰克历代主机；可兼容135种大轮轴刨削刀头，集髋关节、肩/膝关节、小关节及整形外科刨削刀头于一把手机 | 1 | 把

## 8、关节外科锐适手柄
关节外科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 手控式刨削手柄 |  | 适用于刨削系统AR-8305主机型号的手控刨削手柄； 模式选择：往复转具有标准/高效/强劲三种方式，满足不同类型手术需求（需提供技术白皮书或产品说明书等相关佐证材料）；动力：提供≥35 oz-in的扭力（需提供技术白皮书或产品说明书或产品检测报告等相关佐证材料）；清洗消毒：一键可拆卸式吸引控制开关，支持高温高压消毒（需提供技术白皮书或产品说明书/产品检测报告等相关佐证材料） | 2 | 把

## 9、泌尿科器械
泌尿科手术器械需求清单
序号 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 | 电切内窥镜 |  | 30°，2.9mm×302mm高清内窥镜，可高温高压灭菌 | 1 | 把
2 | 被动式操作器 |  | 被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。 | 1 | 把
3 | 外鞘 |  | 外径≦22.5Fr、内径最小通道≧20Fr，带进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 | 1 | 把
4 | 内鞘 |  | 外径≦20Fr、内径最小通道≧16.5Fr，可360°旋转。 | 1 | 把
5 | 冲洗接头 |  | 与内鞘配套使用 | 1 | 把
6 | 尿道扩张器 |  | 与内鞘配套使用 | 1 | 把
7 | 冲洗器 |  | 350ml | 1 | 把

## 10、骨科手术器械（滨海）
骨科手术器械需求清单
序号 | 分类名称 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 规格 | 采购数量 | 单位
1 |  | 膝关节韧带手术剪 | 剪线钳 | 140mm | 1 | 件
2 |  | 夹持钳 | 抓线钳 | 003号 | 1 | 件
3 |  | 夹持钳 | 抓线钳 | 007号 | 1 | 件
4 |  | 肌腱钳 | 篮钳015号 | 130*4.8mm | 1 | 件
5 |  | 肌腱钳 | 篮钳020号 | 130*3.9mm | 1 | 件
6 |  | 肌腱钳 | 篮钳021号 | 130*3.9mm | 1 | 件
7 |  | 肌腱钳 | 篮钳014号 | 130*4.0mm | 1 | 件
8 |  | 骨科钻孔瞄准器 | 全内交叉韧带定位器 | 1型 | 1 | 件
9 |  | 骨科钻孔瞄准器 | 全内ACL股骨定位器 | 1型 | 1 | 件
10 |  | 导钻 | 全内定位钻套 | φ3.5 | 1 | 件
11 |  | 快装手柄 | 滚轮手柄 | 135mm | 1 | 件
12 |  | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩头 | (左)90° | 1 | 件
13 |  | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩头 | (右)90° | 1 | 件
14 |  | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩头 | (右)45° | 1 | 件
15 |  | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩头 | (左)45° | 1 | 件
16 |  | 骨科用穿线器 | 推结器I型 | φ1.3mm | 1 | 件
17 |  | 骨科撑开钳 | 克氏针撑开钳IV型 |  | 1 | 件
18 |  | 骨科撑开钳 | 克氏针撑开钳V型 |  | 1 | 件
19 |  | 复位钳 | 指圈球头（不对称） | 170mm*55mm | 1 | 件
20 |  | 骨牵引针 | 牵引针 | 4.0*200mm | 2 | 件
保修≥3个月

## 11、种植牙器械（滨海）
种植牙器械需求清单
序号 | 分类名称 | 产品名称（与注册证相符） | 规格型号 | 采购数量 | 单位
1 |  | 口镜(口镜柄) | 8.0mm 金属柄 SS螺纹 | 1 | 把
2 |  | 口镜 | 5# 前置(镀铑) SS螺纹 一个 | 1 | 个
3 |  | 吸唾管 | 3.0mm 强吸 | 1 | 把
4 |  | 牙科刮治器 | 龈下Mini 11/12 9.5mm空心柄 | 1 | 把
5 |  | 牙探针 | 单头 CP15牙周袋 8.0mm空心柄 | 1 | 把
6 |  | 牙刮匙 | 3.0/25mm 带齿 9.5mm空心柄 | 1 | 把
7 |  | 牙刮匙 | 3.0/25mm 9.5mm空心柄 | 1 | 把
8 |  | 牙科用分离器(骨膜分离器) | 4.0/6.0mm 9.5mm空心柄 | 1 | 把
9 |  | 牙科用分离器(骨膜分离器) | 5.0/11mm 9.5mm空心柄 | 1 | 把
10 |  | 牙科用分离器(骨膜分离器) | 5.0/5.0mm 9.5mm空心柄 | 1 | 把
11 |  | 牙科用镊 | 160mm 横齿 双弯 | 1 | 把
12 |  | 组织镊(爱迪生组织镊) | 120*0.8mm 1×2钩 | 1 | 把
13 |  | 种植用骨杯 | 34×28mm 不锈钢 | 1 | 个
14 |  | 口腔麻醉注射架 | 不锈钢 勾头 可折 | 1 | 把
15 |  | 持针钳 | 160mm 直 镶片 | 1 | 把
16 |  | 止血钳 | 125mm 弯全齿 纹式 | 1 | 把
17 |  | 拉钩(唇颊拉钩) | 小弯 | 1 | 把
18 |  | 帕巾钳 | 140mm 尖头 | 1 | 把
19 |  | 牙龈剪 | 130mm 三角 弯 镶片 | 1 | 把
20 |  | 手术刀柄 | 3# 带刻度 | 1 | 把
21 |  | 咬骨钳 | 140×3×30°通用型 | 1 | 把
22 |  | 牙科测量尺 | I型 游标卡尺 | 1 | 把
23 |  | 牙科用凿(牙周凿) | Fig.1 内刃 | 1 | 把
24 |  | 牙科用牵开器（减张器） | 3# | 1 | 把
25 |  | 牙科输送器 | 2.5/3.5mm | 1 | 把
保修≥3个月

## 12、低值设备（滨海）
低值设备需求清单
序号 | 分类名称 | 产品名称（与注册证相符） | 技术要求 | 采购数量 | 单位 | 参考物品（图片为网上下载，不代表医院倾向）
1 |  | 圆形分装污物车： | 1.规格：圆形，带固定塑料袋卡； | 1 | 辆
2.材质：国标SUS304不锈钢，管材电抛光处理；
3.主材规格：主管材：φ25×1.0mm；
4.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。
5.整车电抛光处理;
6.规格尺寸：φ450×650mm
7 |  | 手持式压力表 | 1、适用于气管插管时，对管道压力的测试； | 1 | 个
8 |  |  | 2、由表盘，球囊，专用连接管组成
9 |  |  | 3、测试范围：0——120 CM H2O
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
保修≥12个月

## 13、肛肠科器械（滨海）
肛肠科手术器械需求清单
序号 | 分类名称 | 产品名称（与注册证相符） | 型号 | 采购数量 | 单位 | 参考物品
1 |  | 窥肛器 | 不锈钢 | 4 | 对
保修≥12个月